设备技术参数清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量

（台/套）
	分包

	1
	超声波探伤仪检定装置
	1、设备满足JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》的建标要求。

2、设备集成猝发音信号发生器、标准衰减器、波形采集器、固定衰减器、无感电阻、Thunderbolt4高速数据传输接口于一体。

3、数据采集处理功能，可自动生成word、pdf和excel格式的原始记录。

4、信号发生器：

（1）信号发生器可通过自带衰减器调节信号输出幅度

（2）频率输出范围：（0.1～30）MHz

（3）频率准确度：5×10-4

（4）电压幅度误差不超过±1%。

（5）正弦波幅度平坦度优于±0.2 dB。

（6）总谐波失真优于 0.3 %。

（7）模拟衰减器范围：0～90dB，有 10 dB、1 dB 和 0.1 dB 三种衰减步级。

5、标准衰减器：在（0.5～25）MHz频率范围，衰减范围 0～101dB,有20dB、10dB、1dB、 0.1dB 衰减步级，衰减误差为±(1%A+0.05)dB，式中A为衰减量。

6、固定衰减器：

（1）可耐受 4000 V 的发射脉冲电压

（2）最大峰值电压：4kV

（3）衰减量：40dB

7、智能化波形采集系统：

（1）最高 100 MHz 模拟带宽，2个模拟通道。

（2）在0.5MHz~25MHz频率范围，幅度测量不确定度优于5%（k=2），时间测量不确定度优于0.2%（k=2）。

8、无感电阻

（1）50Ω电阻2个，75Ω电阻1个

（2）50Ω电阻：最大允许误差±1%。

（3）75Ω电阻：最大允许误差±1%。
	1
	1

	2
	绝缘手套(靴)耐压试验装置、
绝缘垫试验装置、绝缘杆试验装置、验电器试验装置
	一、绝缘靴(手套)耐压试验装置(自动)

1.可通过无线通讯模块与绝缘靴（手套）支架联机，实现每工位高压泄露电流采集、显示、存储、打印等，并控制绝缘靴（手套）测试支架自动脱扣。

2.额定输出容量：10kVA

3.额定输出电压100kV，误差：±1%

4.控制台输出电压0~250 V，输出电流：12A

5.电压测量误差：（±1%+3个字）

6.泄漏电流测量误差：±1%+3个字，量程30mA，分辨率：0.01mA

7.数显计时：99分钟自由设定

8.仪器可以同时进行8只绝缘靴或绝缘手套的试验，并测量每只试品的泄漏电流。

9.绝缘靴试验采用里面放置小钢珠的干式试验方法。

10.高低压分离，泄漏电流采用抗干扰无线传输技术传输回控制箱，极大地保护人身的安全。

11.每路试品均具有分断机构，当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时，该路试品将自动脱离试验，不影响其它试品进行试验。

12.采用直流电机控制调压器升压过程，全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，到达预定电压开始计时，并保持试验电压、计时到自动降压，到零后自动断电，提示试验结束，同时显示各试品泄漏电流，并自动保存测试结果。

13.具有过流保护功能。

14.具有无线通讯接口、串口通讯接口。

二、绝缘杆试验装置

绝缘杆试验装置由5kVA/100kV工频试验变压器和绝缘杆耐压试验支架组成。

1.工频试验变压器

额定容量：5kVA    误差：±5%

输入电压：0~200V；输出电压：100kV

绝缘介质：油       工作制:30min

2.绝缘杆耐压试验支架
最高耐压：100kV

试验数量：10支

三、绝缘垫试验装置

绝缘垫试验装置由5kVA/100kV工频试验变压器和绝缘垫试验平台组成。

1.工频试验变压器

额定容量：5kVA    误差：±5%

输入电压：0~200V；输出电压：100kV

绝缘介质：油       工作制:30min

2.试验平台采用铝合金材料作为支撑。

3.试验电极采用高强度金属板材，具有抗氧化、耐磨、导电率高等特性。

4.规格：高压电极：500*500*5  地电极：1500mm*1000mm*5mm  试验平台： 1500mm*1000mm*800mm

5.试品最大尺寸：1500mm*1000mm

6.满足5kV,10kV,20kV,25kV,35kV不同电压等级的绝缘垫和绝缘板进行测试。
7.适用于2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm等不同厚度的绝缘垫（绝缘隔板）进行工频耐压测试和表面工频耐压试验。

四、验电器试验装置

验电器试验装置由5kVA/100kV工频试验变压器和验电器支架组成。

1.工频试验变压器

额定容量：5kVA    误差：±5%

输入电压：0~200V；输出电压：100kV

绝缘介质：油       工作制:30min

2.验电器支架

由三个多节伸缩绝缘管组成：

三节可伸缩绝缘管，顶部装有550mm金属环；

多节伸缩绝缘管，顶部直径Ø60mm金属球；

多节伸缩绝缘管，支撑验电器板，调节相应高度。

环形电极半径不小于430mm。
	1
	1

	3
	绝缘油介电强度测试仪校验装置
	1.升压速率满足2kV/s±0.2kV/s

2.测量范围：10kV～100kV

3.测量误差小于0.2%RDG+0.04kv

4.最高击穿电压：80kV

5.自动化软件，并形成相应原始记录和证书。
	1
	1

	4
	电压暂降、短时中断和电压变
化试验发生器校准件
	1、电压跌落（IEC 61000-4-11）校准用电阻：2个50Ω，2kW；可并联为25欧姆，4kW；

2、阻性负载：单相230V，用于电压跌落测试设备负载效应校准；支持档位调整：230V/16A:14.375Ω/4kW

184V/20A:9.20Ω/4kW

151V/23A:6.565Ω/4kW

92V/40A:2.30Ω/4kW

电阻最大允许误差:±5%；
	1
	1

	5
	浪涌 (冲击)模拟器校准件
	1、电流探头：灵敏度1mV/A，最大脉冲输入电流7kA。 最大允许误差:±2%;

2、电容模块:                                                                 标称值：18μF;

可承受脉冲电压峰值:不小于4kV。

最大允许误差:±5%;
	1
	1

	6
	汽车电瞬态传导骚扰模拟器校准件
	汽车电子瞬态脉冲校准套件：用于依据ISO 7637-2和ISO 16750-2，对波形1，2a，2b，3a，4，5a，5b，6和其他车厂规定的汽车电子脉冲波形，进行核查和校准。

含适配器、2/4/10/20/30/40/50/90欧姆等负载；
电阻最大允许误差:±5%；
	1
	1

	7
	逆反射标志测量仪
	1．观测角（α）：0.2°/0.5°/1.0°；

2．入射角（β）：－4°/15°/30°；

3．光源：暖白色发光二极管;

4．探测器：硅二极管（符合CIE的光谱光视效率函数V（λ））；

5．显示器：液晶数字显示表；

6．逆反射系数测量范围：0～3000cd·lx-1·m-2。

7.可一次校准12种颜色

8.无需每次开机都进行校准

9.电池连续工作时间 : ≈12 小时

10.数据储存 : 10000条测试信息

11.屏幕 : 4.5" 854x480 (触摸屏)

12.电脑连接方式:TF存储卡

13.充电方式: 220V AC 50HZ； DC4.2V

14.电源供应 : 锂电（5000mah）

15.使用温度 : -15°C ~ +50°C

16.储藏温度: -30°C ~ +85°C

17.操作湿度 : 10 ~ 90%，无结露
	1
	1

	8
	突起路标测量仪（多角度）
	适用于测光实验室、检测中心、交通管理部门和分路施工现场等；它还适用于突起路标生产厂对产品质量的检验。本仪器测量对象为矩形的突起路标。

该仪器设计的主要技术依据为我国国家标准GB8416-2003《视觉信号表面色》,GB/T3978-2008《标准照明体和几何条件》,GB/T3979-2008《物体色的测量方法》和GB/T24725-2009《突起路标》，GB/T 26377-2010《逆反射测量仪》。

1、观测角（α）：0.2°～2.0°连续可调；

2、入射角（包括β1和β2）：β1为±0°、β2分别为±0°、±5°、±10°、±15°、±20°；

3、光源色温：2856K（符合CIE标准A光源）；

4、探测器：硅二极管+V（λ）修正（符合CIE标准光度观察者）；

5、测量范围：0～3000 mcd•lx-1

6、电源：锂电池组7.4V（容量为6000ma）

7、电池连续工作时间 : ≈72 小时

8、数据储存 : 10000条测试信息

9、屏幕 : 4.5" 854x480 (触摸屏)

10、电脑连接方式:TF存储卡

11、充电方式: 220VAC 50HZ； DC8.4V

12、电源供应 : 锂电（6600mah）

13、使用温度 : -15°C ~ +50°C

14、储藏温度: -30°C ~ +85°C

15、操作湿度 : 10 ~ 90%，无结露

16、语音报读：标配

17、包装箱 : 高端仪器箱

18、数据标定：一次标定9对角度（开机无需重新标定）
	1
	1

	9
	逆反射标线测量仪
	满足GB/T 26377-2010《逆反射测量仪》GB/T 16311-2009《道路交通标线质量要求和监测方法》, JJG（交通）059-2004《逆反射测量仪检定规程》，DB36T978-2017《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法》，DB51T 2429-2017《雨夜公路交通反光标线质量要求和检测方法》，JJF1809-2020《逆反射测量仪校准规范》等相关标准的要求。

1、一次性标定白色与黄色标准系数，长久使用

2、彩色触摸屏显示

3、具有语音播报功能

4、温湿度显示模式

5、数据存储功能（自带数据存储卡可与电脑连接导出存储数据）

6、铝合金主机，轻便防锈

7、主机外形尺寸小巧精致（450mm x 132mm x 132 mm）

8、携带方便，净重量：4.35kg(主机)

9、提供原厂技术参数确认函和售后服务承诺函

仪器的观测角度α=1.05°，入射角度β=88.76°，互补角度为1.24°,光源和接收器的孔径角不超过0.33º。

光源色温为2856K ±50K（CIEA光源）

探测器为硅二极管+ V（λ）矫正器，经滤光器修正后符合CIE标准光度观测者光谱光视效率V（λ）的要求。

逆反射系数R’的测量范围0-3000 mcd·lx-1·m-2

电池连续工作时间 : ≈72 小时

数据储存 : 10000条测试信息

屏幕 : 4.5" 854x480 (触摸屏)

电脑连接方式：TF存储卡

充电方式： 220VAC 50HZ； DC8.4V

电源供应 : 锂电（6600mah）

防护等级 : IP54

使用温度 : -15°C ~ +50°C

储藏温度: -30°C ~ +85°C

操作湿度 : 10 ~ 90%，无结露

体积 (长x宽x高)：450mm x 132mm x 132 mm

净重量：4.35kg(主机)

包装箱 : 高端仪器专用箱
	1
	1

	10
	标线厚度测量仪
	测量范围：0～12.7mm

分辨率：0.01mm

指示精度：0.02mm

使用温度范围：0℃～40℃
	2
	1

	11
	摆式摩擦系数测试仪
	1、摆重量：1500g±30g

2、摆重心距：410mm±5mm

3、滑溜块（橡胶片）对路面的正向静压力：22.2N±0.5N

4、橡胶片尺寸（路面）：76.2mm×25.4mm×6.35mm

5、石料（粗集料）用的滑溜块（橡胶片）尺寸：31.75mm×25.4mm×6.35mm

6、摆在路面滑动长度：126mm±1mm 摆的橡胶片端部据摆动中心距离为510mm±2mm，

7、橡胶片邵氏硬度：55±5

8、温度传感器：-10℃～100℃精度0.1℃；自动测温修正补偿

9、电压：220V

10、充电3小时，工作12小时

11、主机电压：12V±1V

12、石料摩擦系数装置
	2
	1

	12
	色度计
	照明方式：45°/0°（45°环形均匀照明0°接收）符合标准CIENo.15,GB/T3978.

A光源条件下颜色测量误差±0.03；稳定性和线性:刻度读数的线性应在测量范围内的 1.0%以内

积分球尺寸：e58nmi

照明光源：组合LED光源

感应器：硅光电二极管

波长范围：400-700nm

波长间隔：10nm

测量口径：O8mni

颜色空间：CIELAB,XYZ,Yxy,LCh,CIELUV

颜色指数：AE*ab,AE*«r,AE*94,AE*cmc(2：DjAE*aac(l:l>jAE*aac(l：c),AE*2000

色度指标：WI(ASTME313,CIE/ISO,AATCC,Hunter)；YI(ASTMD1925,ASTME313)；TI(ASTME313,CIE/ISO)同色异谱指数ML力份沾色牢度，变色牢度,遮盖度
	1
	1

	13
	油温计校准装置
	便携式干体炉：

1.温度范围：（-25~155）℃；准确度：±0.2℃；

2.控制稳定性：±0.04℃；径向均匀性：±0.05℃；

3.温度波动度：不高于±0.2℃/30min；

4.升降温速度：升温速度不低于：13分钟：23℃ 至 155℃；降温速度不低于：12分钟：155℃ 至 23℃，16分钟：23℃至-25℃；

5.干井直径不小于φ26mm ，深度不低于120mm；

6.套管/插块尺寸（直径*长度）：25.8*100（mm)；

7.工作温度：满足（0~50）℃，仓储温度：满足（-20~50）℃；

8.湿度：满足（5~90）%RH；

9.须提供原厂技术参数确认函。

便携式数字式标准温度计：

1.温度范围：（-60~180）℃，准确度：优于0.1℃；

2.最大允许误差：优于±0.2℃；

3.主机温度系数：不大于1ppm/℃；

4.传感器温度系数：额定值0.00385Ω/℃；

5.显示分辨率：优于0.01℃；

6.主机工作环境：满足-10℃至50℃；

7.采样频率：可自主配置；

8.热响应时间优于：棒式：20s，引线式：10s；

9.须提供原厂技术参数确认函。
	1
	1

	14
	水听器
	工作频率范围:20 Hz～200 kHz；线性频率范围:1 kHz～100 kHz；水平指向性: ±2 dB@100 kHz；垂直指向性:±2.5dB@100 kHz，240°范围；工作深度:≤300 m，省级及以上检校证书。敏感元件采用球形压电陶瓷，水平垂直全向；频率范围宽，可以用于200 kHz以下的声空化等高频测量；灵敏度较低，适合高强度声场的测量；水听器体积小，对声场影响小；采用透声橡胶硫化，水听器可以长期水下工作。
	1
	1

	15
	示波器
	10.1 英寸触摸屏，分辨率 1024*600。4通道，200M以上带宽，带外部触发功能，采样速率：2 GSa/s ( 单通道 )，1 GSa/s ( 两通道 )，500 MSa/s ( 四通道 )。省级及以上检校证书
	1
	1

	16
	高压脉冲衰减器
	DC-2000MHz，最大峰值电压4kV，标称电压比：31.6:1；配连接器。衰减量：30±0.5(DC-500MHz) 。
	2
	1

	17
	连续可调/步进衰减器
	DC-30MHz,衰减范围 0-101dB,可分别按照 0.1dB 步进调节。配连接器。衰减精度：±(0.5%A+0.02)dB 。
	1
	1

	18
	功率放大器
	最大输出电压400Vp-p（±200Vp）；最大输出电流±1Ap；最大输出功率200Wp；
频率（HZ)3K-200K；输入阻抗≥10KΩ；波形失真度≤2％；输出电压静态纹波≤20mv；输出电压电流指示误差
≤±5％。有过温、过流保护，信号地与机壳、电源线地相连
	1
	1

	19
	自动精密转台
	1.自动精密转台                                                                                                            1）角度测量范围：(0~360)°；

2）测量精度：±1″；                                                                                                               3）分辨力：0.01″；

4）最高转速：＜5°时轴旋转无限制；＞5°时轴旋转10rpm；

5）通信方式：蓝牙传输；                                                                                                                   2.激光干涉系统                                                                                                                     1）激光稳频精度：≤±0.05ppm；

2）激光线性测量距离：≥60m；

3）激光线性测量精度：≤±0.5ppm；

4）激光线性测量分辨率：≤1nm。                                                                                             3.自动环境补偿传感器：

1）空气温度传感器精度：≤±0.2℃；

2）材料温度传感器精度：≤±0.1℃；

3）压力传感器精度：≤±1mbar。                                                                                                           4、供货时提供中国计量科学研究院或省级法定计量机构出具的检定/校准证书。
	1
	1

	20
	转速频率仪
	1.转速测量范围不小于（10~60000）r/min

2.转速频率仪最大允许误差符合或优于±0.005%

3.转速频率仪测量重复性符合或优于0.005%

4.转速光电测量的最大距离：不小于50 cm

5.转数计数范围：不小于 （1-999999）r ;

6.时基频率误差符合或优于1×10-5

7.4h时基频率稳定度符合或优于1×10-5

8.设备专用收纳箱坚固耐用，能有效防止设备的磕碰

9.具备采用光电等非接触方式对旋转机械的转数、转速进行测量的功能；具备对电信号的频率测量、可变周期的测量及计数等功能。

10.设备具备便携性，数据显示仪表与主机本体集成，具有数据打印功能且打印设备集成在仪器本机中。

11.要求数据采集及显示速度快，数据采集及显示由独立的硬件处理。

12.设备配有专用收纳箱，方便携带开展工作及送检溯源。
	1
	1

	21
	便携式千斤顶现场检定装置
	1.测量范围(N)： 25t～650t

2.传感器准确度等级： 0.3 级

3.两套（25t～30t）张拉框架尺寸示意图见附件2：

a、25t～30t框架各配一台300kN轮辐式传感器，直径≤140mm，传感器底部加配强磁垫板，框架带离地距离高低调节手柄。

4.八根张拉杆（60t～650t）尺寸示意图见附件3：

a. 30t～60t张拉杆配中空穿心式600kN传感器、传感器内径≥60mm；

a. 60t～100t张拉杆配中空穿心式1MN传感器、传感器内径≥75mm；

b. 150t～300t张拉杆配中空穿心式3MN传感器、传感器内径≥125mm；

c. 350t～650t张拉杆配中空穿心式6.5MN传感器、传感器内径≥200mm；

5.六套传感器带多功能显示仪和六套电脑张拉数据管理平台。

6.八根张拉杆均需多配一套前后锁紧保险螺母和中心定位加强垫板。

7.需配备600kN、1MN、3MN、6.5MN传感器与对应张拉杆的中心定位环各两套。

8.传感器精度0.3级
	1
	1

	22
	标准砝码
	量传M等级以下100kg;200kg;500kg砝码
	1
	1

	23
	轨距尺检定器（正弦）
	1、轨距测量范围：（1410~1470）mm；

2、超高测量范围：（0~185）mm；

3、查照间隔：（1381-1401）mm；

4、护背距离：（1338-1358）mm；

5、超高块规工作表面粗糙度：Ra0.4μm，两测量块和测量板的测量面表面粗糙度：Ra 0.8μm，倾角垫块工作表面粗糙度：Ra 0.8μm；

6、活动、固定测量块顶面高度差：≤0.06mm，活动、固定测量块顶面零位共面性：≤0.04mm，活动、固定测量块测量面对两顶面公共平面的垂直度：≤0.05mm，活动、固定测量块端测板定位面平行度：≤0.05mm，活动、固定测量块的测量面与该端测量板内侧距离：43(44)mm±0.03mm；

7、活动、固定测量块的测量面与该端测量板内侧面的平行度：≤0.02mm，活动测量块的横向摆动导致的纵向变动量：≤0.01mm，活动测量块的纵向窜动量：≤0.01mm；

8、需提供铁路专用计量器具新产品技术审查证书。
	1
	1

	24
	数显立式光学计
	1.直接测量范围：10mm；

2.示值变动性：0.1μm；

3.准确度：比较测量时：±0.25um；直接测量时：±(0.5+L/100)μm；                                                           4.测量力：(2±0.2) N.
	2
	1

	25
	数显水平仪检定器
	1.测量范围：±300〞[±1.5 mm/m] ；

2.显示分辨率：0.1〞[0.0005 mm/m]；

3.标称分度值：1〞[0.005 mm/m]；

4.分度值误差：≤0.0025mm/m；

5.回程误差：≤0.3格；

6.可测工件最大尺寸：300mm。

7.符合JJG 191-2018 水平仪检定器检定规程，用于检定各类钳工水平仪、框式水平仪的分度值误差．可测工件最大尺寸：300mm

8.仪器数字显示，显示精确到0.1〞,显示屏上设有清零按钮和单位转换按钮，可实现角度量单位（〞）与长度量单位（mm/m）的切换；

9.配有专用水平仪检定软件（按检定规程编制），设计有与计算机相连的标准RS232串口，可实现与计算机通信，检定软件根据检测数据自动处理检定结果，并生成检定报告。
	1
	1

	26
	标准扭矩角度传感器
	750N.m和1400N.m,准确度等级0.5级以上
	2
	1

	27
	静重式力标准机
	1. 测量范围(N)： 1～100N

2. 准确度等级： 0.01 级

3. 重复性： 0.005%

4. 力值误差： ±0.01%

5. 砝码配置： 多片砝码组合、多组分级独立自动加卸砝码，全量程无需砝码交换

6. 加载方式： 串联式自动加卸砝码不交换

7. 传动方式： 全电动伺服传动无级调速

8. 控制方式： 微电脑电脑自动控制

9. 显示方式： 10”彩色触摸液晶屏、23寸液晶屏

10. 操作系统： wince

11. 控制器： 日本三菱

12. 控制软件： 工业组态软件

13. 伺服电机及控制器： 日本松下

14. 伺服升降机： 减速比 1：50

15. 砝码组选择： 转盘旋转定点选择

16. 设定方式： 触摸屏快速选择或数字输入设定

17. 回位方式： 可选择自动快速回位或手动回位

18. 自动检定： 可全自动完成检定

19. 数据保存方式： 内存或 U 盘（被检标准器提供 232 通信协议的）

20. 报告系统： 通过计算机生成客户要求格式的报告（被检标准器提供 232 通信协议的）

21. 砝码组合（N）：

测量范围

砝码组合

检定点

100N

1N 反向架×1、 9N×1、10N×9

10、20、30、40、50、60、70、80、90、100

50N

1N 反向架×1、 4N×1、 5N×9

5、10、15、20、25、30、35、40、45、50

20N

1N 反向架×1、 1N×1、 2N×9

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20

10N

1N 反向架×1、 1N×9

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

22. 砝码及反向架机构的质量误差： 优于 0.002%

23. 砝码材质： 不锈钢

24. 压空间高度（宽*高）： （70*90）mm；

25. 拉空间高度（宽*高）： （70*150）mm；

26. 砝码加卸速度(mm/min)： 0--80 可设定

27. 本机力值测量由 4 组砝码完成，每组砝码可单独动作完成该量程段力值测量。

28. 通过升降机的升降实现所需质量的加载和卸载。

29. 力标准机检测任意一个量程的测力仪、力传感器或称重传感器，操作人员可根据被检 传感器的量程安装好相应量程的砝码组后，选择以下两种操作方式：

a. 自动方式：用触摸屏设置好所需的负荷级 (触摸屏显示设置的负荷级数)，按键操 作机器自动逐级加载、逐级卸载(触摸屏显示当前的力级)，机器每加或卸一级负荷自 动保持 15s 或 30s；

b. 手动方式：用触摸屏设置好一级负荷(触摸屏显示设置的负荷级数)，按键操作机 器自动完成该级负荷的加载或卸载(触摸屏显示当前的力级)，负荷保持时间由操作人 员根据被检传感器的试验内容决定。

30. 该机软件按照工作测力仪的检定规程的要求，采用工业控制软件，通过微电脑进 行自动化检测，也可手动控制，并配有自动故障判断停机系统及人为紧急停止装置。

31. 电路系统采用数字集中控制控制器，方便维护，可实现远程故障诊断，系统运行 更加可靠，故障率大大降低。

32. 手动控制：通过触摸屏，进行手动加、卸载控制。

33. 自动加载：测试过程管理 ,预加载次数可选择、量程可选择、测试项目可选。

34. 报表格式：测试完成后根据客户要求产生自动生成数据报表。（客户提供所需报表格式）
	1
	1

	28
	烘箱
	1.具有电子控制式内腔预热技术

2. 控制器：0-99小时定时器

3. 数字温度显示，设置精度为 0.1°C

4. 独立的可调温度安全装置，带有可视报警；

5. 通过背后带有通风瓣的排气管和前面的通风滑板，调节通风量。

6.内腔体积：≥60L；

7. 温度范围：室温+10℃到300℃

8. 温度均匀度：±1.7°C（温度150°C时）

9. 温度波动度：≤±0.3°C

10. 到150°C所需时间：28分

11. 恢复时间：4分钟（温度150°C，开门30秒）

12.  外门1个

13. 搁板数量：标准2个，最大4个

14. 搁板承重：20KG/个，整体最大承重50KG
	1
	1

	29
	电子天平
	I级；120g/0.1mg
	1
	1

	30
	电子天平
	II级；6000g/0.01g
	1
	1

	31
	电子秤
	III级；30kg/10g
	1
	1

	32
	标准数显压力表
	不锈钢材质-100kPa～100kPa一只；0～1MPa一只；；0～10MPa一只；0.05FS级或以上
	3
	1

	33
	因瓦条码水准标尺自动校准装置
	1、满足JJG8-1991《水准标尺检定规程》和JJG（测绘）2102-2013《因瓦条码水准标尺检定规程》要求，配合激光干涉仪可以开展标尺上圆水准器安置的正确性、标尺中轴线与标尺底面的垂直度、一副标尺零点差之差、标尺基本码分划误差、标尺米间隔长度平均值与标称值之差等项目校准。

2、采用精确运动控制技术、机器视觉测量技术、图像处理技术，配合激光干涉仪可自动校准2m及以下规格因瓦尺和条码尺。

3、数据处理软件满足徕卡、徕卡sprinter、天宝、索佳、拓普康、南方测绘、苏州一光等常见品牌因瓦条码水准标尺自动检测及数据处理要求。

4、采用竖直结构形式，由专用机架、精密直线电机模组、移动滑台、标尺专用夹具、相机检测模组、数据处理软件和专用支撑架等部分组成；

5、数据处理软件包含影像窗口、尺寸工具窗口、测量结果输出窗口、特征及坐标系列表、激光干涉仪读数及操作窗口、条纹检定操作及报告窗口等模块；                                                                                                                 6、专用支撑架，用于支撑激光头，稳定性应能保证测量精度要求。

7、校准装置移动范围：≥2000mm；

8、校准装置定位精度：≤4um；

9、标尺专用夹具与移动导轨平行度：≤0.05mm；

10、精密直线电机模组移动直线度：≤0.02mm；

11、高精度图像传感器：≥500万像素；

12、精密光栅分辨率：0.5um。

13、供货时提供省级法定计量机构出具的校准证书。
	1
	1

	34
	烘干法快速水份测定仪
	1、加热方式：吸收加热，马达控温；

2、加热源：石英加热器 ，电动马达驱动式（自动伸缩开启、关闭）；

3、可存储程序数：≥30个；

4、终点判断模式：全自动；半自动（1-50mg/5-300sec和0.1-5.0%/5-300sec）；定时（3*0.1—999min）；定时+全自动/半自动）

5、测量结果显示模式：%水分，%干重（固体），%比值，烘干后重量值g；烘干后重量值g/kg；蒸发重量mg；计算值（测量值*参数）；

6、配置：配有独立的温度读取盘、80个铝秤盘、200片玻璃纤维膜片；                       7、配自动采集系统，提供原厂技术参数确认函和售后服务承诺函。

8、符合JJG658-2022中特种准确度等级要求

9、加热温度范围：（30—230）℃，以1 ℃增量；

10、待机温度：（30—230）℃

11、称重量程：≥100g

12、传感器精度：0.1mg（内置校准砝码）

13、重复性%：初始样品量≥1g时，±0.1；初始样品量≥5g时，±0.02

14、可读性：0.01%/0.001%

15、最小样品量：0.1g

16、样品盘直径不小于90cm

17、加热模式：标准，快速，温和，阶段（3*0.1—999min）

18、加热时间： （0.1—999）min；            19、提供省级或省级以上计量技术机构的符合要求的溯源证书。
	1
	2

	35
	臭氧分析仪校准装置
	1、同时集成紫外照射与电晕放电臭氧标准气体发生模块。低浓度臭氧发生方式：紫外照射UV波长 185nm

发生浓度范围 （0-1）μmol/mol，最大允许误差 ±2%，发生流量范围 3.2L/min，稳定性 <1%，重复性 <1%；高浓度臭氧发生方式：电晕放电，发生浓度范围 （1-400）μmol/mol，最大允许误差 ±4%，发生流量范围 3.2L/min，稳定性 <2%，重复性 <2%；

2、内置高精度动态配气系统，最大允许误差优于±1%；

3、内置紫外法臭氧分析检测模块，可实时监测臭氧浓度，闭环动态控制臭氧发生浓度，响应时间小于25s；

4、提供省级或省级以上计量技术机构的符合要求的溯源证书。

5. 彩色高清触屏，人机交互内容直观，操作便捷；                                   6.重量轻、体积小，便携性好，整机重量≤15kg；                                     7、具备数据存储与导出功能；               8、配自动采集系统，提供原厂技术参数确认函和售后服务承诺函。                
	1
	2

	36
	臭氧检测仪
	1、气体检测仪可同时安装传感器数量≥8，可在后期根据需要增加或改变检测项目；

2、碳纤维外壳；

3、主动式进风；

4、支持至少两种供电方式；

5、支持车载和手持；

6、污染物浓度数据回传或记录速率≥1Hz；

7、支持有线和无线数据传输，将污染物浓度信息实时传输至数据分析软件

8、防爆认证：≥ Exic II CT3 Gc               9、防护等级：不低于IP67

10、O3与NO2监测模块参数，检测方式：电化学；
11、可用量程：0~10ppm；                      12、示值误差：10%FS；                           13、检出限：≤5ppb；                            14、响应时间：≤30s    
	1
	2

	37
	甲醛测定仪
	1、内置可充电电池及采样泵、连续泵吸采样、无耗材；                                    2、体积小、重量轻方便携带；                 3、自定义声光报警；

4、准 确 度： 模拟指示: ±2.0%满量程， 数字显示: ±2.0%读数

5、重 现 性：±0.5% 满量程

6、最小检线：1.0%满量程

7、量 程：0-19.99 ppm  

8、零点漂移：±1.0%满量程 (24小时)

9、满读漂移：＜±2.0%满量程 (24小时)

10、线 性 度：＜ ±1.0%满量程

11、响应时间：＜60秒钟                       12、提供省级及以上计量机构溯源证书；
	1
	2

	38
	表面导静电测试仪
	1、显示： LCD 显示(数字)；            

2、[HOLD]锁定 在测量后锁定数值显示（HOLD按键指示灯亮）； 

3、电源自动关闭指示：连续的警告声 

4、电源自动关闭：如果仪器在大约五分钟没有任何操作电源将自动关闭； 

5、电量超低 ：连续的警告声；  

6、电池寿命： 连续工作大约50小时，间断使用约一年；

7、外壳材料：传导性的树脂 (ABS)。 

8、.静电电压测量范围 ±0.01KV ～ ± 30.0 KV； 

9、测量距离 25mm ± 0.5mm (在带电体和测量仪器之间)； 

10、响应时间＜1S ；

11、LCD显示更新频率≥ 3 次/秒 ；

12、误差：≤ ± 10%。 
	1
	2

	39
	风速计
	1、同时测量温度和速度

2、同时显示最多三个测量值

3、计算体积流量和实际/标准速度

4、数据日志12700多个样本和100个测试ID

5、测量范围：（0~20.0）m/s；

6、精度：读数的±3%或±0.015m/s，取较大值；

7、分辨率：0.01m/s。             
	1
	2

	40
	照度计
	1、光谱及角度特性经严格校正

2、数字液晶显示，带背光

3、手动/自动量程切换

4、数字输出接口（USB,冗余供电）

5、低电量提醒

6、自动延时关机

7、有数字保持功能

8、照度测量范围：（0.1~2000）lx；

9、相对示值误差：±4.0%；

10、响应时间：＜1s。                         11、线性误差≤±1%
	1
	2

	41
	声级计
	1、数字信号处理技术；
2、 模块化设计，按需选取，性价比高；
3、宽温设计，工作温度范围增加到-15℃至50℃；
4、符合IEC 61672:2002，GB/T3785-2010 1级；
5、主要主菜单:测量、设置、信息；                 6、超限指示:有，限值可设； 

7、测量范围：（20~140）dB（A）；

8、分辨率：≤0.1dB；

9、准确度：1级，（最大允许误差±1dB）。
	1
	2

	42
	二氧化碳浓度测定仪
	1、防水、防尘、防爆。                      2、指示方式 ： 2.4寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示。

3、带大容量锂电池

4、.防爆标志： Ex ib IIC T4 Gb 

5、待机时间：大于10h连续

6、传感器寿命：2年以上

7、防护等级：IP65

8、抽气距离：≤20m(带软管)

9、二氧化碳CO2检测范围：0-10%vol；            10、检测误差：±3%FS；                      11、分辨率0.1%vol；                          12、响应时间：小于30s；

13、检测原理：电化学式和催化燃烧式
	1
	2

	43
	便携式氨测定仪
	防水、防尘、防爆；                   

指示方式：2.4寸TFT液晶显示实时数据及系统状态。报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示。

3、工作环境：-10℃～50℃ 湿度<95%RH无结霜  

4、带大容量充电电池 

5.防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 

6、待机时间：大于10h连续

7、传感器寿命：2年

8、防护等级：IP65

9、抽气距离：≤20m(带软管)

10、氨气NH3检测范围：0-100ppm；               11、检测误差：≤±5%FS；                     12、分辨率：0.1/1ppm；                          13、检测原理：电化学式和催化燃烧式。
	1
	2

	44
	无线温湿度检测系统（5个探头）
	1、探头主体高度不超过80mm，宽不超过40mm，便于灵活放置在空间狭小的被检设备内

2、传输方式：无线实时传输，空旷环境距离达到100m

3、电池寿命：最高约100多万次数据采集，用户可自行更换电池。

4、数据处理装置：不小于8G内存，便携轻便。

5、温湿度探头 5个

6、配自动采集系统，提供原厂技术参数确认函和售后服务承诺函。

7、温度范围：（-40-80）℃；                  8、温度精度：0.1℃；                         9、 湿度范围：0%-100%RH； 

10、湿度精度：±2%RH；

11、分辨率：0.01℃；0.1%RH；

12、采样速率：可由用户任意设置，最小间隔为1秒；                                         13、连续采样时长达到48h；                      14、提供省级及以上计量机构溯源证书
	1
	2

	45
	PCR仪温度验证系统
	一、功能要求

1. 测温范围：(0~120)℃；分辨率：0.01℃；精度：优于±0.1℃；

2. ★无线组合式温度校准仪：适配144/64/60/48/32/16孔PCR仪、适配安誉AGS4800PCR仪，每组探头数6个，每组均支持顶盖测温,支持不少于3组组合使用(每组6个测温探头，均支持热盖测温)；每组长宽不大于80mm×18mm，以适配标准反应孔位布局，支持6组探头同时测试一台96孔PCR仪；

3.支持无线、有线方式数据实时传输；无线模式下,采用ZigBee通讯；有线模式下，数据线可插拔，支持多方位出线；

4.能自动输出符合JJF1527-2015、GB/T 42753-2023、YY/T 1173-2010等规范的报告。

5.数据处理装置，处理器不低于i7，内存不小于16GB

二、配置清单

1. 组合式无线PCR仪温度校准仪（适配144/96/64/60/48/32/16孔PCR仪）×6组

2. 专用测试分析软件 ×1套

3.数据处理装置×1台
	1
	2

	 46
	智能参考测温仪
	手持式，可接二等标准铂电阻温度计；

双通道高精度测量，±25ppm@（ 20～400Ω）；

可按ITS90和CVD公式编辑标准铂电阻温度计，支持标准热电偶的多种系数输入方式；

可用于恒温槽温场测试，也可用于热电偶炉、干体炉温场测试；

支持多参数记录、趋势曲线显示、局部曲线观察、统计结果查看，数据存储容量8G，数据可导出至计算机；

热电偶冷端支持自动补偿和外部补偿；

不小于6000mAh充电锂电池供电；

IP67防尘防水防护等级。
	1
	2

	47
	照度计
	测量范围至少为（0～1000）lx，准确度等级为1级，分辨力0.1lx；
	1
	2

	48
	无线实时二氧化碳记录器
	1、测量范围:（0～20）%

2、分辨力:0.01%

3、精度:优于±2%FS

4、精度保持年限：不少于三年

一、技术参数

1. 二氧化碳探头：数量1；

2. 数据传输方式：所有探头均支持无线实时传输，传输距离不小于100米；

3. 数据采样间隔：0.1～60s，可设置；

4. 单个探头内部数据存储量： ≥100,000 组；

5. 供电方式：电池，可现场更换；

6. 软件支持同步显示所有探头实时数据和曲线；

7. 支持原始数据导出、支持输出校准报告

二、配置清单

1. 无线实时二氧化碳探头：1个

2. 无线接收器：1只

3. 专用显示器：1个

4. 专用数据处理软件：1套

5. 校准证书：1份
	1
	2

	49
	参考测温仪
	精确测量温度数据：PRT:±0.011°C

热电偶：±0.24°C

热敏电阻：±0.002°C

智能航插接头，即插即用。

可以测量PRT,热电偶及热敏电阻三种类型传感器，并具有存储功能，具有手机版APP支持，具有强大的趋势绘图和数据记录功能，并可生成报表。具有蓝牙通讯功能实现PC软件手机APP的支持应用。 
	2
	2

	50
	湿度传感器(8根探头)
	一共8根湿度探头。其中5根能实现在高温下相对湿度的测量，测量范围覆盖（10～95）%RH，（10～200）℃，精度要求±0.8%RH，±0.1℃（23℃），长期稳定性良好，反应速度快；3根能实现常温下相对湿度的测量测量，范围覆盖（10～95）%RH，（-50～100）℃，精度要求±0.8%RH，±0.1℃（23℃），长期稳定性良好，反应速度快。

一共8根湿度探头。高温高湿探头耐高温高湿。都要配可延长电缆，能选择相适应的接口，能接湿度巡检仪使用
	1
	2

	51
	一等标准铂铑10-铂热电偶
	S分度号；符合一等标准要求；

温度范围:(419.527～1084.62）℃；

稳定性≤3µV；
电极直径0.5mm,长度≥1000mm。

电极氧化铝含量不低于95%；双孔陶瓷管外径为Φ（3～4）mm,孔径为Φ（0.8～1.0）mm,长度为（500～550）mm。      
	2
	2

	52
	高精密铂电阻温度计（金属杆）
	1、检定各种标准温度计：在检定各种标准温度计时，二等标准铂电阻温度计作为标准参考，用于验证其他温度计的准确性和可靠性；                   2、精密温度测量：二等标准铂电阻温度计可以直接用于高精度测量，确保了测量结果的精确性和可靠性；                              3、便携性：金属杆二等标准铂电阻温度计，由于其带金属护管，便于带到现场使用，用于检测或校准液槽、干体校验炉、热管炉等温场设备和天然气管道温度变送器等。

4、符合二等标准铂电阻温度计要求；         5、长度：480±20mm。
	4
	2

	53
	多参数监护仪检定装置
	同时具备心电模拟仪、无创血压模拟仪、脉搏血氧饱和度模拟仪一体机。

 心电模拟部分：频率（0.1-（0.1-100）Hz，最大允许误差±1%；电压（峰峰值）（0.5-2.0）mV最大允许误差±2%；心率（30-300）次/min，最大允许误差±（示值的1%±1）次/min

无创血压部分：（0-40）kPa或（0-300）mmHg，压力示值最大允误差：无创±0.1kPa（±0.8mmHg），血压示值重复性：≤0.13kPa（1mmHg）

脉搏血氧饱和度部分：35%-100%重复性≤1%，最大允许误差±3%（35%-74%范围内）和±2%（75%-100%范围内）并具备不少于临床常用的8条及以上的R曲线选择
	1
	2

	54
	医用注射泵和输液泵检测仪检定装置
	必须具备液体稳定流量输出功能、液体累积流量输出功能和压力测试功能，为检测仪提供稳定流量、累积流量和标准压力。

1、流量（5-1000）Ml/h，最大允许误差±0.3%                                 

2、累计流量（20-200）mL/h累积排出液体20mL,最大允许误差±0.30% 

3、压力范围（0-200）kPa，准确度等级为0.2级
	1
	2

	55
	血氧饱和度模拟仪校准装置
	能覆盖市场上常见的血氧饱和度模拟仪，具有多条血氧曲线

1、血氧饱和度值测量范围35%~100% MPE:±0.5%。

2、脉搏频率值测量范围（30~300）次/分 MPE:±0.3次/分。
	1
	2

	56
	医用磁共振成像系统校准装置
	1、图像性能检测模体应至少包含图像均匀性检测模块、几何畸变检测模块、空间分辨力检测模块、密度分辨力检测模块和层厚检测模块，应使用不产生任何磁共振信号的材料，并具有良好的化学稳定性和热稳定性。高分标称线对组分布范围1Lp/cm—12.5Lp/cm，低对比度分辨力模块中圆孔标称最浅深度0.1mm                                     2、特斯拉计(磁场强度测试仪)

磁场强度的测量范围0.1T~3.0T，最大允许误差不大于±1mT；
磁场强度的测量范围3.0T~7.0T，最大允许误差不大于±2mT。
	1
	2

	57
	多功能压力检测仪
	满足JJF1810-2020医用吸引器校准规范/JJF1972-2022 负压救护车医疗舱性能参数校准规范要求

1、0.05级及以上数字压力计（年稳定性合格）

2、测量范围为（-100~0）kPa
	1
	2

	58
	医用加速器检定装置
	1、三维水箱射束分析仪  

1.1、满足JJG 589-2008《医用电子加速器辐射源检定规程》的建标要求。

1.2、需溯源的仪器含中国计量科学研究院或中国测试技术研究院出具检定证书或校准证书。

1.3、用途：用于60KV～250KV中能Ｘ线，钴60γ 射线2MV～20MV高能Ｘ线，2MeV～50MeV高能电子线的直线加速器质量控制检测；

1.4、基本功能：

（1）配备专用防水型0.15cc扫描电离室和0.2CC平板探测器；

（2）通过采用丝杠传动系统（悬臂结构）和多细分步进电机，实现对射线束三维扫描，配置旋转平台设计，实现三维水箱测量功能，通过专业软件适时计算出PDD参数和Profile等参数。

1.5、定位系统：

（1）扫描精度： ≤0.1mm；（2）剂量重复性：≤±0.3%；

（3）非线性：≤±1.0%；（4）长期稳定性：≤±0.5%

（5）对位模块通过无线传输，APP操作软件。

1.6、数据分析：

（1） TMR软件分析包；

（2）可测试和记录高能X线、电子束、钴机的OAR曲线及其对称性、重合性、均整度和左右半影；

（3）可测试和记录PDD曲线及其峰值深度R100、R80、R50及能量E0、射程Rp、D20/D10、TPR[20/10];

（4）测量结果可实现文本和图文方式的随意转换

（5）根据不同的X射线PDD可转换等中心治疗所需TMR数据

1.7、静电计：

（1）双通道静电计：双通道AD549前置放大器；

（2）测量范围:3 fA～5 nA；（3）输出高压：-300V

1.8、数据处理系统

（1）测量内容：均整度、对称性、重合性、左右半影、半高宽、PDD曲线分析、表面剂量、峰值深度R100、R80、R50及能量E0、射程Rp、D20/D10、TPR[20/10];

（2）能Word、Excel共享转换，TXT数据打印，测量曲线Pdd,Prf数据规格打印

1.9、适用能量范围：

（1） 中能X线60kV～250kV（2）60Coγ射线及高能X线1MV～20MV

（3）高能电子束2MeV～50MeV

2、水吸收剂量仪

2.1、符合JJG589-2008《医用电子加速器辐射源》检定规程、JJG393-2003《辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪》、JJG 1027-2007《医用60 Co远距离治疗辐射源》、JJG 1053-2009《60kV～300kV X射线治疗辐射源》的相关要求。

2.2、显示及控制：≥7英寸 触摸显示屏，具有USB、 RS232、 WAN、LAN、 WIFI STA和 WIFI AP等通信方式，外观尺寸≤260mm*190mm*60 mm。

2.3、可测辐射量：空气比释动能、水吸收剂量

2.4、电源供给：(85～265)V,（50/60）Hz

2.5、通道：单通道（可预存储、匹配100支电离室匹配多种场景测量），通过输入温度气压完成非密封电离室空气密度修正。

2.6、测量范围:0.1 m Gy～22 Gy（0.6cm3电离室）；分辨力：0.1mGy（0.6cm3电离室）

2.7、重复性:≤0.1%；2.8、非线性:≤±0.2%；2.9.定时时间：6 s～99999 s；2.10.极化电压：±300 V误差：±0.5%（步进1V）

2.11、漏电流:2×10-14 A （20fA）

2.12、调零时间：60s

用于60KV～250KV中能Ｘ线，钴60γ 射线2MV～20MV高能Ｘ线，2MeV～50MeV高能电子线的直线加速器质量控制检测

1.治疗水平剂量计：测量重复性0.5%，示值非线性±0.5%，长期稳定性±1.0%/年，Xγ能量响应±4.0%，漏电±1.0%。

2.射线束分析仪：①射线束分析仪是测量辐射质、辐射野的均整度、辐射野的对称性等计量性能的仪器，应为二维或三维水箱，最小步进距离不大于1.0mm，位置和位置重复的准确度值不大于1.0mm。②采用矩阵板测量辐射野的均整度、辐射野的对称性、辐射野与光野的重合等性能，矩阵板尺寸应不小于300mm×200mm，其探测尺寸不大于1mm²。
	1
	2

	59
	便携式气相色谱仪
	1、一次进样可分析 H2,He,O2,N2,CH4,CO2,H2S,CH4,C2H6，C2H2,C3,C4,C5,C6，H2S检出限不高于3ppm

2、支持分析煤制气功能Air,O2,N2,CH4,CO,CO2,C1

3、支持自动标定并且自动更新校正表，无需人工校准标定操作

4、支持NGA/RGA ISO标准计算，沃泊指数，热值计算，密度计算

5、成分浓度能按照分析序列自动生成EXCEL表格

6、需内置色谱工作站软件，无需连接外部硬件操作

7、支持远程诊断功能

8、支持多种色谱柱，毛细管、微填充柱、填充柱

9、支持内置标样

10、支持内置气瓶路，无需外部连接气源即可使用；且内置气瓶数量不少于3个

11、支持定量环进样，定量范围1-65μl

12、多通道设计，最多支持4个通道

13、载气类型：多种载气类型可选

14、支持多路样品分析功能，色谱自动选择样品，最多支持7路外接样品

15、重复性：≤0.05%

16、控温精度±0.03℃

17、色谱仪正常运行的温度≤90℃

18、动态线性范围：TCD＞106(±10%);FID＞107(±10%)FPD＞103(±10%)

19、单次分析周期不超过≤2min

20、系统开机稳定时间≤5min

21、内置气瓶容量不低于1000ml，支持至少20小时现场连续使用量

22、压力控制方式：全EPC电子压力控制模块控制；控制精度：0.01psi

23、热导检测器：基于mems工艺的热导检测器，池体积240 nL，最低检出限为0.5ppm

24、载气消耗量低，是实验室色谱的1/10

25、设备重量：≤12KG（含气瓶电池总重量）

26、一体式拉杆式设计，支持随车便携式携带，内置电池，现场使用无需使用220V电源，设计成能适应各种环境

27、支持续气60小时，续电12小时

28、具备自动报警功能：可设置16路外部报警触发，分析组分浓度出现超量程对外输出报警.
	1
	3

	60
	液体微小流量检定装置
	1、检定方法需包含质量法和标准表法，检定口径范围覆盖DN4-DN15，流量范围为10ml/min～3m³/h；                               2、检表种类应包含速度式、容积式、质量式、差压式等各种流量计；                                    3、储水系统：水箱、稳压罐等接液材质均采用304不锈钢，水箱可排水后移出清洗，整体为撬装交付；            4、水泵具有保证出口稳定性的设备保证措施，换向器须有换向时不改变来水方向前端管线压力的设计保证；                             5、介质为纯净水，有配套循环水功能，能检测管路介质温度压力；                6、计算机控制及数据采集系统各项功能如：信号采集、操作流程、软件功能等都应可靠稳定。

技术指标：








装置检定方法：静态质量法+标准表法(标准表自备) 

流量范围：50ml/min～3m³/h；（10mL/min～50mL/min)保留标准表法检定能力，不取证）

检定口径：DN4～DN15    基本检定管线：DN15、DN10(撬装工作台)

检表种类：速度式、容积式、质量式、差压式等各种流量计,进水端有过滤，保证小口径质量流量计。

装置不确定度（k=2）：质量法优于0.05%（按0.033%选高精度电子秤）；
装置流量稳定性： 50ml/min～3m³/h；优于0.2%；
检定介质：洁净冷水、室温、水箱底板有坡度，可排水后移出清洗。 小标准表管路考虑直通检表，保证检表效果。                                   8、高精度电磁力电子秤2台：

a)
电子秤1规格：34kg  34000e  e=1g；  

b)
电子秤2规格：3kg   30000e e=0.1g

c)
电子秤考虑防震及防风设计。    
	1
	3

	61
	手持全自动压力校验仪
	1、内置自动压源，配备模块式压力校验仪；

2、具有mA输出/模拟变送器、mA/V测量、DC 24V输出、压力开关检模块式压力校验仪测、数据存储等功能；

3、内置压力变送器、压力开关、压力表、数字压力计、泄漏测试等多个应用，可实现被检表的数据自动采集及数据自动处理；

4、内置大气压模块，支持绝表压切换功能，该内部大气压模块可校准；

5、可快速更换内部压力控制模块，可同时连接外部压力测量模块；

6、采用"变速率快速逼近压力开关检定方法"，速度快、结果准；

7、压力范围：（-0.085～2.5）MPa；

8、配备压力模块，测量范围：(-100~600)KPa，精度0.02级；

9、压力连接：M20×1.5快接内螺纹；

10、支持自动压力排放；

11、具备≥5英寸IPS触控屏；

12、控制稳定性：＜0.005%FS；控制响应时间：＜40秒；显示位数4、5或6；

13、支持USB, WiFi, 蓝牙(BLE)通信；

14、重量≤1.8Kg；
	1
	3

	62
	音速喷嘴式
气体流量标准装置
	1、装置总不确定度≤0.5%，一次性检表数量：G6、G10、G16三种表型燃气表一次检4台，G25-G100一次检1台，气体流量计一次检1台。（由国家法定计量机构出具证书）

2、绝压传感器测量范围（0～110）kPa，准确度≤0.1％。（由国家法定计量机构出具证书）

3、微差压传感器测量范围-1000Pa～1000Pa , 准确度≤0.5％。

4、温度传感器测量范围（0～50）℃，准确度≤±0.2℃。（由国家法定计量机构出具证书）

5、湿度传感器，准确度 ≤±5%。（由国家法定计量机构出具证书）

6、音速喷嘴不确定度优于0.2%，为保证喷嘴长期的可靠性，滞止容器及背压容器均需采用钛钢喷漆处理。（由国家法定计量机构出具证书）

7、流量点：0.06 m3/h-160 m3/h，流量点偏差≤5% 。

8、用于计时的晶振率准确度＜10-4，用于计时的晶振率日稳定度＜10-5。

9、使用环境温度20℃± 2℃ ，相对湿度 45%～75% ，大气压力 (86～106) kPa。

10、供电电源: 交流380±20V 50Hz。

11、满足检验G6-G100七个规格的膜式、超声波燃气表Qmax、0.2Qmax、Qmin流量点的要求以及DN15-DN50的气体流量计的检定和测试。由单片机根据被检表参数选择相应的喷嘴并自动转换测试点。所用喷嘴均由国家权威检测机构标定参数，喷嘴不确定度优于0.2%。

12、检定装置的管路系统中取压和测温的传感器和湿度传感器应均采用优质品牌，要具有优良的长期稳定性和准确度。温度、湿度、压力自动补偿，压损自动检测。

13、管路系统中用于切换左右进气、检定流量点的阀门采用高品质的气控电磁阀，保证检定管路系统的密封性和可靠性，在PC机的控制下根据检定方案自行对阀进行控制开关。 

14、被检表的装夹采用高可靠性气动缓冲夹表系统，气垫压力小于0.1bar夹表器的中心距、高度满足国内工业燃气表的装夹范围，具有灵活的工装，以适应不同厂家生产的不同外型尺寸的燃气表的检定，夹表器的气缸向下运动控制。选用品牌气缸并保证操作的可靠性和灵活性。

15、对被检表示值的读数采用动态图像处理器对燃气表读数进行全自动检测,被检表示值和标准表的流量由装置自动计算示值误差。 

16、被检表压损的测试采用微差传感器测量方式、由PC机采集测试结果并保存在被检表数据库中。 

17、装置由PC机控制，实现包括左右进气换向、压损测试、大中小三个流量点示值误差测试等的测试过程的自动化。18、装置采用负压法，动力泵采用无油干式真空泵，维护方便。

19、PC测控系统的组态软件具有界面清晰美观、操作简便等特点，能在Windows各平台下运行，具有数据存盘、报表打印、分析统计、数据上网等功能，输出格式至少包含EXCEL等多种数据格式；PC机软件的检定记录格式和证书格式符合国家检定规程要求，能够按业主方要求自行定制原始记录格式，能够自动打印，对检定数据具有免修改的保护功能。

20、电脑配置采用主流品牌电脑，双核CPU，内存不低于4G，硬盘不低于500G，液晶显示器不小于21英吋，并配置惠普激光A4打印机、激光扫描枪等辅助设备。
	1
	3

	63
	桌面移动式气体流量标准装置
	1、流量范围：8.33L/min-1666 L/min，         综合部确定度0.33% K=2

2、产品核心喷嘴材料超硬合金钢，CTE：4.5×10-6/℃，HRC：89HAR

3、绝压变送器准确度：0.050%（认证精度0.075%）

4、温度变送器准确度：±0.2℃

5、湿度传感器准确度：±3%RH

6、介质：干燥空气（负压法）

7、使用环境：大气压86KPa~106KPa

8、相对湿度：65±20   %

9、
环境温度：25±5℃

10、设备外形尺寸：1×1.1×2.2m

11、所有测量变送器都要带检定或者校准证书（省级计量院）；整体装置需要取计量院校准证书（省级）。

一款桌面移动式气体流量标准装置，采用模块化移动式设计，兼具实验室级计量精度与工业现场适用性，可灵活部署于计量实验室或外勤作业现场，为气体流量计,工商业超声波燃气表提供全场景检测解决方案。

多场景应用：
1、实验室模式：支持1级精度标定并且实现流量计快速装夹

2、现场模式：客户现有车辆进行配套，能放入到车辆里方便运输，适应工业现场复杂工况。
检测范围覆盖：

1、气体腰轮流量计、气体涡轮流量计

2、工商业燃气表（G6-G25）

3、高效检测平台

4、支持一台流量计快速装夹，

5、三台工商业燃气表车载式装夹系统能满足检定功能现场。
	1
	3

	64
	油罐容积标定系统（全站扫描仪）
	1、全站扫描仪为成套设备，必须包括：全站扫描仪主机（含原装电池，充电器，脚撑）、升降脚架、立式金属罐全站仪版数据处理软件、立式金属罐容量扫描仪版内测软件、立式金属罐容量扫描仪版外测软件、立式金属罐扫描仪版数据处理软件、立式金属罐罐底机载测量软件、球形罐机载测量软件、罐容表计算软件。

2、扫描速度快、扫描精度高、现场测量完毕，在全站扫描仪屏幕上可立即查看测量数据。

3、全站仪工作温度范围：-20℃～50℃，扫描仪防尘防水等级：≥IP65，全站扫描仪防潮等级：95%防潮，且无冷凝。

4、全站扫描仪须同时具备单点测量和扫描测量功能。

5、全站扫描仪须带双面触摸数字键盘。

6、全站扫描仪必须配备铝合金材质升降脚架（进口），伸缩范围（1.2～2.8）m。

7、具有自动照准范围ATR模式/跟踪模式。

8、测程：1.5-2000m

9、扫描精度：0.6mm  扫描速度：3万点/秒

10、马达速度：180°/S

11、有棱镜测距精度：1mm+1.5ppm/典型1.5秒

12、测量技术：同轴，红色可见光

13、马达转速：180°/典型2.9秒

14、重量：7.7kg（含电池）

15、电池使用时间：7-9小时

16、工作温度：-20℃至+50℃

17、防水等级：IP65

18、防潮：95%，无冷凝

19、提供原厂技术参数确认函和售后服务承诺函

含省级及以上检测机构的校检证书
	1
	3

	65
	基准式被动活塞气体流量标定装置
	使用PVTt法原理测量方式，内部带温度和压力自动补偿的活塞标定装置。精度建立在初级的SI单位上，配备气体流量标定装置基座，泄露测试线材，RS-232电缆，100-240VAC电源适配器和操作软件等配件，软件具备实时数据检测RS232；工作温度要求体积测量在5℃-40℃、质量测量要求在15℃-30℃；通过CE 认证 ROHS 认证，符合 ISO17025 标准，可溯源 NIST-认可实验室（NVLAP）；携带方便，易于外出巡检。

流量范围：(5-500)ml/min;                     具有体积测量和质量测量，体积测量精度和质量测量精度均小于或等于±0.3%。每次测量时间在（3-135）秒，接口尺寸是1/4inch Swagelok。  
	1
	3

	合计：
	77
	


便携式千斤顶现场检定装置附件图：

[image: image1.jpg][ %1%

&

Wit

e
©
©
FERA

BA

4!

F 3T

AL

L.5:1.4

13

1000

i

4%





[image: image2.jpg]8

H1 H2
HIR FRAAT TR
FKHAT LI ERE
i ARG FREFNTE
PAXL(mm) | #BXHI(mm)| #CXH2(mm)
1 60T ®58 ®»55X1200 P9TRTS P94 XTS5
80T PEL @P60X1200 P97X80 ®»97X80
100T @78 @70X1200 @147X85 ®134X85
150T ®103
4 ®100X1300 @194 X120 @174LX120
200T @120
250T @140
5 ®120X1300 @®207X120 @194 X120
300T PD145
350T @165
& ®24 o| o224 o
L00T »175 @150X1400 247X15 2477X15
450T @175
W ®165X1500 ®297X150 ®297X150
500T ®196
600T @196
8 @ 7
650T 200 @194 X1550 IFTXKI70 ®317X170

g(




